| Betriebsanweisung für den Umgang mit Zentrifugen |  |
| --- | --- |
| Institut Arbeitskreis Geltungsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Zentrifuge/n, Typ: |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr des Rotorbruchs bei unsachgemäßer Pflege des Rotors; Gefahren durch wegfliegende Teile Versagen der automatischen Deckelverriegelung Gefahr des Freiwerdens von biologischen Arbeitsstoffen oder Gefahrstoffen; Entstehung von Aerosolen bei Bruch von Rotoren und/oder Zentrifugenbechern |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Bedienung der Zentrifuge nur durch fachkundige und beauftragte Personen. Beachten des Beschäftigungsverbotes. (Jugendliche unter 18 Jahren dürfen außer zum Erreichen des Ausbildungszieles, nicht mit Bedienung und Wartung von Zentrifugen beschäftigt werden) Bedienungsanleitung (Gebrauchsanweisung/Manual) des jeweiligen Herstellers beachten. Sichtprüfung der Zentrifuge auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn. Einhaltung der maximal zulässigen Füllmenge und der maximalen Drehzahl. Gleichmäßige Beladung des Zentifugenrotors (austarieren!). Ausschließliche Verwendung von Zentrifugenbechern/ -röhrchen, die für den Betrieb in dieser Zentrifuge zugelassen sind Die Zentrifuge ist im Betriebszustand jährlich und im zerlegten Zustand alle drei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. Das Zentrifugenprüfbuch ist am Betriebsort der Maschine aufzubewahren. Die Zentrifuge ist im Betriebszustand jährlich und im zerlegten Zustand alle drei Jahre durch einen Sachkundigen zu prüfen. Das Zentrifugenprüfbuch ist am Betriebsort der Maschine aufzubewahren. Zentrifuge bei Reinigungs - oder Instandhaltungsarbeiten freischalten (Sicherheitsschalter). |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Versagen der Deckelverriegelung oder starker Unwucht ist der Betrieb der Zentrifuge sofort einzustellen und der Vorgesetzte zu informieren. Zerknalle von Trommeln und Läufern, sowie Explosionen des Füllgutes, sind unverzüglich dem Referat Arbeitsschutz mitzuteilen (Meldepflicht). |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE | NOTRUF: 112 |
|  | Maschine ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen. Ersthelfer verständigen und Erste Hilfe leisten. Notarzt verständigen und einweisen. Ersthelfer ist: NOTRUF: 112 |
| INSTANDHALTUNG |
| Für die Instandhaltung der Zentrifuge dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. Wartungsplan des Herstellers beachten! Instandhaltungsarbeiten nur durch eingewiesenes, befugtes Personal durchführen lassen. Sachkundige sind zur Zeit: .................................................................Telefon: ................... Befugte, eingewiesene Personen sind: ..............................................Telefon: ................... |
| In Kraft gesetzt |
| Ort, Datum, Unterschrift |  |